- 武汉华正环境检测技术有限公司

- 检 测 报 告

武华委检字2024（03938）号

| 项目名称： | 赤壁监督性检测（赤壁晨力纸业有限公司） 废气在线监测系统比对监测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 |
| 项目地址： | 湖北省咸宁市赤壁市 |
| 检测类别： | 委托监测 |
| 报告日期： | 2024年5月16日 |

(检测报告专用章)

声 明

一、本报告无三级审核及授权签字人签名或涂改无效，未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章无效；

二、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章无效；

三、由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；

四、未经同意本报告不得用于广告宣传；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

武汉华正环境检测技术有限公司联系方式：

地址：武汉市东湖高新技术开发区高新四路40号

葛洲坝太阳城5栋6楼

邮编：430200

电话：027-87985830

传真：027-87985830-8888

本项目检测实验室地址：

R武汉实验室：武汉市东湖高新技术开发区高新四路40号葛洲坝太阳城5栋6楼

£宜昌实验室：宜昌市西陵经济开发区西湖路32号三峡创谷3栋4楼

£襄阳实验室：襄阳市高新区检测认证产业园8号楼6楼

- 任务来源

受咸宁市生态环境局赤壁市分局的委托，武汉华正环境检测技术有限公司于2024年4月23日对赤壁晨力纸业有限公司的废气进行了在线比对监测，并于2024年4月23日~4月25日完成分析检测。

- 企业基本信息及工况调查

| 企业名称 | 赤壁晨力纸业有限公司 |
| --- | --- |
| 监测地址 | 湖北省咸宁市赤壁市 |
| 主要产品名称 | 机制纸 |
| 监测期间生产负荷 | 80% |

- 监测方案

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气在线比对监测 | DA001 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 3次/天，监测1天 |
|  |  | 二氧化硫、氮氧化物、氧气 | 6次/天，监测1天 |

- 样品性状

| 样品类别 | 样品性状 |  |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 颗粒物 | 滤膜采集样 |

- 检测项目、分析方法、依据和仪器

1、参比监测分析方法及依据一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测分析方法 | 监测分析方法依据 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 重量法 | HJ836-2017 | 大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D YQ-A-XC-057-11 电子天平 SQP（Quintix65-1CN） YQ-A-SY-026-1 | 1.0mg/m3（采样体积为1m3） |
|  | 流速 | 皮托管法 | GB/T16157-1996 | 大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D YQ-A-XC-057-11 | / |
| 类别 | 监测项目 | 监测分析方法 | 监测分析方法依据 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| 废气 | 烟温 | 热电偶法 | GB/T16157-1996 | 大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D YQ-A-XC-057-11 | / |
|  | 湿度 | 干湿球法 | GB/T16157-1996 |  | / |
|  | 氧气 | 电化学法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） |  | / |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ57-2017 |  | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ693-2014 |  | 3mg/m3 |

2、CEMS法监测分析仪器一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析仪器型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 抽取式后散射 | FP-3000 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |
|  | 流速 | 皮托管差压变速器法 | TPF-100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |
|  | 烟温 | 温度传感器-铂电阻 | TPF-100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |
|  | 湿度 | 高分子薄膜电容法 | HMS-100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |
|  | 氧气 | 氧化锆 | OMA-2000 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |
|  | 二氧化硫 | 差分光学吸收光谱法 | OMA-2000 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |
|  | 氮氧化物 | 差分光学吸收光谱法 | OMA-2000 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |

- 质量控制和质量保证

1、严格按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）、《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）和相应的技术规范进行采样和检测。

2、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关技术规范的要求进行。

3、所有检测及分析仪器均在有效检定期，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

4、监测人员经考核合格，持证上岗。

- 技术指标要求

表1准确度技术要求

| 检测项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 准确度 | 当参比方法测定烟气中颗粒物排放浓度平均值： 排放浓度≤10mg/m3时，绝对误差不超过±5mg/m3 10mg/m3＜排放浓度≤20mg/m3时，绝对误差不超过±6mg/m3 20mg/m3＜排放浓度≤50mg/m3时，相对误差不超过±30% 50mg/m3＜排放浓度≤100mg/m3时，相对误差不超过±25% 100mg/m3＜排放浓度≤200mg/m3时，相对误差不超过±20% 排放浓度＞200mg/m3时，相对误差不超过±15% |
| 二氧化硫 | 准确度 | 当参比方法测定烟气中二氧化硫排放浓度平均值： 排放浓度＜57mg/m3时，绝对误差不超过±17mg/m3 57mg/m3≤排放浓度＜143mg/m3时，相对误差不超过±30% 143mg/m3≤排放浓度＜715mg/m3时，绝对误差不超过±57mg/m3 排放浓度≥715mg/m3时，相对准确度≤15% |
| 氮氧化物 | 准确度 | 当参比方法测定烟气中氮氧化物排放浓度平均值： 排放浓度＜41mg/m3时，绝对误差不超过±12mg/m3 41mg/m3≤排放浓度＜103mg/m3时，相对误差不超过±30% 103mg/m3≤排放浓度＜513mg/m3时，绝对误差不超过±41mg/m3 排放浓度≥513mg/m3时，相对准确度≤15% |
| 流速 | 准确度 | 流速＞10m/s时，相对误差不超过±10% 流速≤10m/s时，相对误差不超过±12% |
| 烟温 | 准确度 | 绝对误差不超过±3℃ |
| 氧气 | 准确度 | 排放浓度>5.0%时，相对准确度≤15% 排放浓度≤5.0%时，绝对误差不超过±1.0% |
| 湿度 | 准确度 | 烟气湿度﹥5.0%时，相对误差不超过±25% |
|  |  | 烟气湿度≤5.0%时，绝对误差不超过±1.5% |

- 监测结果

- 污染源烟气中颗粒物、流速比对监测结果

| 监测点位 | 比对项目 比对时间 |  | 流速（m/s） |  | 颗粒物（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参比方法 | CEMS法 | 参比方法 | CEMS法 |
| DA001 | 2024年 4月23日 | 10:32-10:52 | 7.19 | 7.07 | 3.6 | 2.3 |
|  |  | 11:07-11:27 | 5.97 | 6.90 | 4.1 | 1.9 |
|  |  | 11:41-12:01 | 6.20 | 6.95 | 3.8 | 1.8 |
|  | 平均值 |  | 6.45 | 6.97 | 3.8 | 2.0 |
| 比对监测 结果 | 绝对误差 |  | -- |  | -1.8 |  |
|  | 相对误差 |  | 8.1% |  | -- |  |
| 技术要求 |  |  | 相对误差不超过±12% |  | 绝对误差不超过±5mg/m3 |  |

- 污染源烟气中温度、湿度比对监测结果

| 监测点位 | 比对项目 比对时间 |  | 温度（℃） |  | 湿度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参比方法 | CEMS法 | 参比方法 | CEMS法 |
| DA001 | 2024年 4月23日 | 10:32-10:52 | 52 | 51 | 12.1 | 9.6 |
|  |  | 11:07-11:27 | 51 | 51 | 12.4 | 12.0 |
|  |  | 11:41-12:01 | 52 | 50 | 12.6 | 11.8 |
|  | 平均值 |  | 52 | 51 | 12.4 | 11.1 |
| 比对监测 结果 | 绝对误差 |  | -1 |  | -- |  |
|  | 相对误差 |  | -- |  | -10.5% |  |
| 技术要求 |  |  | 绝对误差不超过±3℃ |  | 相对误差不超过±25% |  |

- 污染源烟气中二氧化硫、氮氧化物比对监测结果

| 监测点位 | 比对项目 比对时间 |  | 二氧化硫（mg/m3） |  | 氮氧化物（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参比方法 | CEMS法 | 参比方法 | CEMS法 |
| DA001 | 2024年 4月23日 | 10:21-10:26 | 11 | 13 | 15 | 16 |
|  |  | 10:55-11:00 | 11 | 6 | 20 | 19 |
|  |  | 11:30-11:35 | 9 | 15 | 15 | 13 |
|  |  | 12:03-12:08 | 7 | 7 | 11 | 9 |
|  |  | 12:09-12:14 | 5 | 9 | 11 | 13 |
|  |  | 12:16-12:21 | 6 | 11 | 12 | 23 |
|  | 平均值 |  | 8 | 10 | 14 | 16 |
| 比对监测 结果 | 绝对误差 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 相对误差 |  | -- |  | -- |  |
| 技术要求 |  |  | 绝对误差不超过±17mg/m3 |  | 绝对误差不超过±12mg/m3 |  |

- 污染源烟气中氧气比对监测结果

| 监测点位 | 比对项目 比对时间 |  | 参比方法 （%）A |  | CEMS法 （%）B | 数据对差=B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 2024年 4月23日 | 10:21-10:26 | 11.9 |  | 11.4 | -0.5 |
|  |  | 10:55-11:00 | 11.2 |  | 12.0 | 0.8 |
|  |  | 11:30-11:35 | 11.2 |  | 11.7 | 0.5 |
|  |  | 12:03-12:08 | 12.2 |  | 11.8 | -0.4 |
|  |  | 12:09-12:14 | 12.0 |  | 11.7 | -0.3 |
|  |  | 12:16-12:21 | 12.1 |  | 11.8 | -0.3 |
|  | 比对监测结果 |  |  |  |  | 氧气技术要求 |
|  | 参比方法平均值 |  |  | 11.8 |  | 相对准确度≤15% |
|  | 数据对差的平均值的绝对值 |  |  | 0.03 |  |  |
|  | 数据对差的标准偏差 |  |  | 0.54 |  |  |
|  | 置信系数绝对值 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | 相对准确度 |  |  | 5.1% |  |  |

- 比对监测结论

监测结果表明：赤壁晨力纸业有限公司DA001污染源自动监测系统本次比对监测结果均合格。

***报告结束***

编制人：                  审核人：       签发人：

日  期：2024.5.16          日  期：2024.5.16          日  期：2024.5.16